昆明理工大学非政府采购项目询价表

项目名称：昆明理工大学建筑工程学院200吨压力试验机采购项目                                      预算金额：180000.00元

| 序号 | 产品名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 | 供货产品 品牌、型号 | 供货产品参数 偏离情况 | 供货产品 生厂商名称 | 报价单价 （元） | 报价总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200吨压力 试验机 | ①具有力闭环控制的基于油电混合技术的压力试验机（须采用伺服电机），具有恒应力保持和荷载保持功能，整体铸造框架式结构（铸钢材质）。在压力机许可范围内，可以任意设定加载速度，适用于水泥、混凝土、岩石等材料的抗压强度测试，配以适当的夹具和测量装置可进行混凝土劈裂强度、静压弹性模量试验，可根据要求扩展多个位移测量通道； ②该压力试验机应符合《普通混凝土力学性能试验方法标准》（GB/T 50081-2019）、《试验机通用技术要求》（GB/T 2611-2007）及《拉力、压力和万能试验机检定规程》（JJG 139-2014）等标准规范相关要求； ③试验机、控制器及测控软件为同一品牌； ④最大负载：2000kN； ⑤试验机准确度等级：0.5级(需提供第三方检测报告）； ⑥油缸运动方向控制：双向伺服油缸； ⑦试验力测量范围：1%-100%FS（全程不分档）； ⑧试验力示值相对误差：不超过示值±0.5%； ⑨系统控制及采样频率不低于1200Hz(需提供第三方检测报告）； ⑩最大力80%时油源噪音不超过55dB(需提供第三方检测报告）； ⑪力加载速度：2kN-40kN/s; ⑫变形分辨力：不超过最大变形的1/500000; ⑬上下压板的距离：不小于330mm； ⑭球头采用全封闭式双球面结构(满足ISO及EN对压力机平稳度的要求)； ⑮产品已进行不低于3000小时的MTBF试验认证(需提供第三方检测报告）； ⑯配置混凝土劈裂抗拉夹具1套、横向引伸计2件、轴向引伸计2件； ⑰配置静态应变仪，其参数为应变片阻值120欧姆/350欧姆 ；通道数量4路；应变信号可与力、位移信号同步测量并滤波，量程0~±60000με，采样频率 1200HZ，分辨率0.1με；应变片以 1/4桥方式接入，支持两线制、三线制接法；静态应变仪的应变信号必须直接接入基于DSP全数字闭环电气系统的高分辨率三闭环控制系统，实现真实的实时应变控制。若需要其他设备才能实现该功能，所有设备由中标人自行提供，采购人不再额外增加费用。 ⑱设备制造商须经过质量管理体系、知识产权管理体系及环境管理体系认证； ⑲设备制造商须在昆明市设有办事处或服务中心，提供办公场所房屋租赁或产权证明，至少有2名及以上常驻昆明的工作人员能提供及时优质售后服务，须提供常驻售后人员的证明文件； ⑳不接受拼装机、翻新机、贴牌机，且主机、控制器、引伸计、软件、工装夹具等必须为全新产品。 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 项目总报价 |  | 小写（元）： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：

授权代表签字：

授权代表电话：

日    期：